附件1

| 2026年珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室设备采购（高压蒸汽灭菌锅） | 项目类别 |  | □实验中心建设 ☑科研平台建设 |  |  |
| 货物名称 | 参考型号规格或配置技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 （万） | 采购预算 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 合计（万） |  |
| 高压蒸汽灭菌锅 | 一.性能指标 1.灭菌器厂家本身必须具有五年以上特种设备制造资质和安装资质，即：特种设备（压力容器）生产许可证（不允许借用第三方资质）,需提供内胆铭牌图片，生产厂家须提供中小企业声明函，需办理特种设备使用登记证。 2.容量:≥110L,立式结构,底部带脚轮；腔体直径≥39CM，高度整机高度≤1180mm，多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证了仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关就可轻松解除锁紧状态。 3.灭菌腔材料:采用厚SUS316L不锈钢、设计年限≥20年、设计温度≥153℃【生产厂家提供本厂自制压力容器容器数据表】 4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖） 5.时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-15天延迟 6.温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃ ，设计压力≥0.42Mpa,，安全阀起跳压力≥0.30Mpa 7. 人性化的台面结构：台面上没有障碍物结构，灭菌样品可从从灭菌腔轻松取出或放置，同时在取出放置过程中也可先平放在台面上作为中转，摒弃了女性使用者在提放重物样品过台面带来的不便 8.缺水保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判 9.具有自动进水功能：可直接接纯水管道自动进水或配水箱自动进水，水箱和储水量可依据用户需求灵活配置和摆放，水箱最少可储20升水，不接受受污染的冷凝水重复使用 10. 标配灭菌器专用纯水净化系统，可通过该系统直接将自来水转换为灭菌器专用纯化水，该系统电导率可调，具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒 10. 符合智慧实验室建设及运行需求，可实时读取运行及转化数据并具备手机移动APP监控功能，可随时随地实时监控灭菌器运行所有情况，需提供灭菌器生产厂家自有手机移动APP监控软件下载网址和操作运行使用说明书，兼容性好非第三方软件。 11.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度 12.技术参数，须提供制造商公开发布的资料，否则不予认可。（公开发布的资料仅限制造商官网产品参数截图、或官网提供下载的技术白皮书，上述材料需标注相关材料所在的官方网址及具体链接（软件截图除外）；所有官网资料，自投标之日起须在网站上至少保留三个月； 13.本次招标须在本省具有售后服务网点。并提供提供网点所在地售后服务人员姓名、电话、地址，须展示官方网站售后服务网点的网站页面截图（注明网址）。 14.供应能力要求 投标人所投产品制造商需具备独立供应能力，产品（包括压力容器.软件等）不接受分包、转包设计及生产。须提供承诺函（格式自拟） | 台 | 2 | 7.5 | 15 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 15 |  |